	
	Утверждаю

Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»
Пермяков В.Д.
_____________________

            (подпись)

«08» декабря 2010 г.




ЗАПРОС КОТИРОВОК №159/10-к
«Поставка системы суточного мониторирования артериального давления для МУЗ «ЦГБ имени М.В.Гольца» г. Фрязино субъектами малого предпринимательства».

	г. Фрязино


	«08» декабря 2010 г.

	1. 
	Наименование заказчика:
	Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца»

	
	Почтовый адрес:
	141190, Московская область, г. Фрязино, 

ул. Московская, д.7

	
	Телефоны:
	8(495) 465-40-79, факс 8 (496) 56-4-45-43

	
	E-mail:
	cgb@fryazino.net

	
	
	

	2. 
	Уполномоченный орган:
	Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино

	
	Почтовый адрес:
	141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216

	
	Телефоны:
	т/ф. 8(496) 25-5-53-21, 8(496) 56-5-90-60 (доп. 130)

	
	E-mail:
	econ@fryazino.org

	
	Контактное лицо:
	Кутилин Вадим Анатольевич 
Кистенева Светлана Анатольевна

	
	
	

	3. 
	Источник финансирования:
	Средства РФПМ обязательного медицинского страхования.

	4. 
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение № 2 к запросу котировок.

	
	
	

	5. 
	Место доставки поставляемых товаров:
	МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7., силами поставщика.

	6. 
	Срок поставки товаров:
	С 01.01.2011 по 28.02.2011 

	7. 
	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах
	Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


	8. 
	Максимальная цена контракта:
	290 000,00 руб.

	9. 
	Место подачи котировочных заявок:
	Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, 

г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, тел. 8 (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 25-5-53-21.


	10. 
	Срок подачи котировочных заявок:
	С «08» декабря 2010 г. по 18:00 (по Московскому времени) «20» декабря 2010 г.


	11. 
	Условия подачи котировочных заявок:
	Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. об электронной цифровой подписи).


	12. 
	Срок и условия оплаты:
	Безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка платежа до 60 дней.

	13. 
	Срок подписания контракта с победителем запроса котировок:
	Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

	14. 
	Дополнительные требования:
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

	15. 
	Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1


Приложение №1
к запросу котировок №159/10-к от «08» декабря 2010 г.
Форма котировочной заявки
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____» ________________ 2010 г.

№ ____________
________________________________(наименование Заказчика)
Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

ИНН_________________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и поставить товары в соответствии с запросом котировок №_____ от ___________ «____________________________________________»:
Состав системы: носимый регистратор АД – 2 шт., обрабатывающая программа – 1 шт., необходимые аксессуары и расходные материалы:
	 

№
	 

Параметры и комплектация
	Соответствие требованиям (Да/Нет)

	1
	Технические требования к носимому регистратору АД
	 

	1.1
	Метод измерения АД осциллометрический
	

	1.2
	Диапазон измерения АД в автоматическом режиме - от 30 до 280 мм рт. ст.
	

	1.3
	Погрешность измерения давления - не более ± 3 мм рт.ст.
	

	1.4
	Диапазон измерения ЧП - от 40 до 200 уд/мин
	

	1.5
	Погрешность измерения ЧП – не более 2%, нижняя граница – 1 уд/мин
	

	1.6
	Длительность мониторирования – не менее 48 часов
	

	1.7
	Количество измерений АД – не менее 600
	

	1.8
	Питание – от аккумуляторов или батареек размера АА, не более
	

	1.9
	Программирование интервалов между измерениями АД отдельно для дня, ночи и дополнительный интервал
	

	1.10
	Память - твердотельная энергонезависимая 
	

	1.11
	Сохранение в памяти первичных сигналов для каждого измерения (осцилляций, пульсовых волн, изменений давления в манжете, напряжения источников питания)
	

	1.12
	Хранение записанной в регистраторе информации - в течение более 72 часов после окончания исследования при отключенном питании
	

	1.13
	Проведение внеочередного измерения АД и останов измерения пациентом при нажатии кнопки на лицевой панели регистратора. 
	

	1.14
	Проведение повт орного измерения АД при значительном отличии результатов  текущего измерения от результатов предыдущих измерений; порог отличия должен устанавливаться врачом;
	

	1.15
	Передача данных в ПК – через USB-порт
	

	1.16
	Возможность удаления информации вручную и установка на пациента без предварительного программирования от персонального компьютера с использованием установок по умолчанию.
	

	1.17
	Наличие режима отсроченных измерений (установка на пациента может быть произведена через какой-либо промежуток времени после программирования).
	

	1.18
	Возможность перевода регистратора в  «спящий» режим (когда измерения АД не производятся) на любой промежуток времени.
	

	1.19
	Сохранение накопленной информации при снижении напряжения питания ниже допустимого
	

	1.20
	Габаритные размеры регистратора не более 100х70х30 мм 
	

	1.21
	Масса монитора (без элементов питания) не более 200 г
	

	2
	Технические требования к обрабатывающему комплексу
	

	2.1
	Системный блок персонального компьютера (ПК):
	

	
	- процессор не ниже «Celeron» 2,0 ГГц
	

	
	- оперативная память не менее 256 МБ
	

	
	- DVDRW
	

	
	- жесткий диск объемом не менее 80Гб
	

	2.2
	Цветной монитор ЖК 17”
	

	2.3
	Принтер лазерный формата А4
	

	2.4
	Клавиатура
	

	2.5
	Мышь
	

	2.6
	Интерфейсное устройство для соединения регистраторов АД с обрабатывающим комплексом через Да USB-порт
	

	2.7
	Лицензионная операционная система не ниже XP, установленное программное обеспечение
	

	2.8
	Должна обеспечиваться электрическая безопасность пациента при подключении регистратора АД, установленного на пациенте, к обрабатывающему комплексу
	

	3
	Технические требования к программному обеспечению
	

	3.1
	Программное обеспечение должно работать под последними версиями операционной системы Windows (98, 2000, ХР) 
	

	3.2
	Отображение результатов измерения АД и частоты пульса (ЧП) в виде таблиц и графиков с возможностью синхронного перемещения по таблицам и графикам для обоих методов измерения АД и их комбинации
	

	3.3
	Отображение для каждого измерения динамики изменения первичных сигналов (осцилляций, пульсовых волн, изменений давления в манжете)
	

	3.4
	Съем первичных сигналов с пациента (осцилляций, пульсовых волн, изменений давления в манжете) и одновременный ввод их в ПК и отображение на экране монитора ПК с целью оценки качества регистрируемых сигналов и последующей их обработки, как перед мониторированием, так и во время мониторирования АД (для выполнения функциональных и велоэргометрических проб)
	

	3.5
	Возможность передачи из регистраторов в ПК результатов измерения АД и ЧП без первичных сигналов (осцилляций, пульсовых волн, изменений давления в манжете)
	

	3.6
	Оценку достоверности измерений при мониторировании и обоснованной выбраковки подозрительных на артефакты данных путем просмотра осциллограмм соответствующего измерения давления
	

	3.7
	Расчет общепринятых различных показателей АД (средних значений по времени, показателей нагрузки давлением, вариабельности АД, показателей суточного ритма АД, показателей утренней динамики АД, показателей гипотонии)
	

	3.8
	Одновременную работу с несколькими протоколами для одного пациента
	

	3.9
	Выделение суточной записи из многосуточной и расчет показателей АД для выделенной суточной записи
	

	3.10
	Формирование заключения по итогам мониторирования с использованием шаблонов
	

	3.11
	Формирование, просмотр и печать отчета с результатами анализа АД 
	

	3.12
	Формирование архива мониторных записей и работу с этим архивом, встроенный в программу менеджер CD и DVD дисков
	

	4
	Аксессуары и расходные материалы
	

	4.1
	Чехлы с плечевыми и поясными ремнями – 3 шт
	

	4.2
	Манжеты средние – 1 шт
	

	4.3
	Манжеты большие – 1 шт
	

	4.4
	Аккумуляторы никель-металлогидридные не менее 1,3 мА ч – 2 шт
	

	4.5
	Зарядные устройства двухместные – 1 шт
	

	4.6
	Тестер для аккумуляторов – 1 шт
	

	5
	Дополнительные требования
	

	5.1
	Наличие:
	

	
	Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Минздрава РФ
	

	
	Сертификата соответствия
	

	5.2
	Проведение пуско-наладочных работ 
	

	5.3
	Гарантия, не менее 12 месяцев
	

	5.4
	Обучение пользователя на месте эксплуатации
	

	5.4
	Соответствие стандартам BHS (British Hypertension Society), AAMI
	


1. Стоимость товара _______________________________руб.
2. Срок поставки товара: _____________________.
3. Стоимость поставляемых товаров окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
________________________/___________________/____________________

Должность



Подпись, М.П.

Расшифровка подписи
Приложение №2
к запросу котировок №159/10-к от «08» декабря 2010 г.

Техническое задание
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:
	 

№
	 

Параметры и комплектация

	1
	Технические требования к носимому регистратору АД

	1.1
	Метод измерения АД осциллометрический

	1.2
	Диапазон измерения АД в автоматическом режиме - от 30 до 280 мм рт. ст.

	1.3
	Погрешность измерения давления - не более ± 3 мм рт.ст.

	1.4
	Диапазон измерения ЧП - от 40 до 200 уд/мин

	1.5
	Погрешность измерения ЧП – не более 2%, нижняя граница – 1 уд/мин

	1.6
	Длительность мониторирования – не менее 48 часов

	1.7
	Количество измерений АД – не менее 600

	1.8
	Питание – от аккумуляторов или батареек размера АА, не более

	1.9
	Программирование интервалов между измерениями АД отдельно для дня, ночи и дополнительный интервал

	1.10
	Память - твердотельная энергонезависимая 

	1.11
	Сохранение в памяти первичных сигналов для каждого измерения (осцилляций, пульсовых волн, изменений давления в манжете, напряжения источников питания)

	1.12
	Хранение записанной в регистраторе информации - в течение более 72 часов после окончания исследования при отключенном питании

	1.13
	Проведение внеочередного измерения АД и останов измерения пациентом при нажатии кнопки на лицевой панели регистратора. 

	1.14
	Проведение повт орного измерения АД при значительном отличии результатов  текущего измерения от результатов предыдущих измерений; порог отличия должен устанавливаться врачом;

	1.15
	Передача данных в ПК – через USB-порт

	1.16
	Возможность удаления информации вручную и установка на пациента без предварительного программирования от персонального компьютера с использованием установок по умолчанию.

	1.17
	Наличие режима отсроченных измерений (установка на пациента может быть произведена через какой-либо промежуток времени после программирования).

	1.18
	Возможность перевода регистратора в  «спящий» режим (когда измерения АД не производятся) на любой промежуток времени.

	1.19
	Сохранение накопленной информации при снижении напряжения питания ниже допустимого

	1.20
	Габаритные размеры регистратора не более 100х70х30 мм 

	1.21
	Масса монитора (без элементов питания) не более 200 г

	2
	Технические требования к обрабатывающему комплексу

	2.1
	Системный блок персонального компьютера (ПК):

	
	- процессор не ниже «Celeron» 2,0 ГГц

	
	- оперативная память не менее 256 МБ

	
	- DVDRW

	
	- жесткий диск объемом не менее 80Гб

	2.2
	Цветной монитор ЖК 17”

	2.3
	Принтер лазерный формата А4

	2.4
	Клавиатура

	2.5
	Мышь

	2.6
	Интерфейсное устройство для соединения регистраторов АД с обрабатывающим комплексом через Да USB-порт

	2.7
	Лицензионная операционная система не ниже XP, установленное программное обеспечение

	2.8
	Должна обеспечиваться электрическая безопасность пациента при подключении регистратора АД, установленного на пациенте, к обрабатывающему комплексу

	3
	Технические требования к программному обеспечению

	3.1
	Программное обеспечение должно работать под последними версиями операционной системы Windows (98, 2000, ХР) 

	3.2
	Отображение результатов измерения АД и частоты пульса (ЧП) в виде таблиц и графиков с возможностью синхронного перемещения по таблицам и графикам для обоих методов измерения АД и их комбинации

	3.3
	Отображение для каждого измерения динамики изменения первичных сигналов (осцилляций, пульсовых волн, изменений давления в манжете)

	3.4
	Съем первичных сигналов с пациента (осцилляций, пульсовых волн, изменений давления в манжете) и одновременный ввод их в ПК и отображение на экране монитора ПК с целью оценки качества регистрируемых сигналов и последующей их обработки, как перед мониторирова-нием, так и во время мониторирования АД (для выполнения функциональных и велоэргометрических проб)

	3.5
	Возможность передачи из регистраторов в ПК результатов измерения АД и ЧП без первичных сигналов (осцилляций, пульсовых волн, изменений давления в манжете)

	3.6
	Оценку достоверности измерений при мониторировании и обоснованной выбраковки подозрительных на артефакты данных путем просмотра осциллограмм соответствующего измерения давления

	3.7
	Расчет общепринятых различных показателей АД (средних значений по времени, показателей нагрузки давлением, вариабельности АД, показателей суточного ритма АД, показателей утренней динамики АД, показателей гипотонии)

	3.8
	Одновременную работу с несколькими протоколами для одного пациента

	3.9
	Выделение суточной записи из многосуточной и расчет показателей АД для выделенной суточной записи

	3.10
	Формирование заключения по итогам мониторирования с использованием шаблонов

	3.11
	Формирование, просмотр и печать отчета с результатами анализа АД 

	3.12
	Формирование архива мониторных записей и работу с этим архивом, встроенный в программу менеджер CD и DVD дисков

	4
	Аксессуары и расходные материалы

	4.1
	Чехлы с плечевыми и поясными ремнями – 3 шт.

	4.2
	Манжеты средние – 1 шт.

	4.3
	Манжеты большие – 1 шт.

	4.4
	Аккумуляторы никель-металлогидридные не менее 1,3 мА ч – 2 шт.

	4.5
	Зарядные устройства двухместные – 1 шт.

	4.6
	Тестер для аккумуляторов – 1 шт.

	5
	Дополнительные требования

	5.1
	Наличие:

	
	Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Минздрава РФ

	
	Сертификата соответствия

	5.2
	Проведение пуско-наладочных работ 

	5.3
	Гарантия, не менее 12 месяцев

	5.4
	Обучение пользователя на месте эксплуатации

	5.4
	Соответствие стандартам BHS (British Hypertension Society), AAMI

	
	


П Р О Е К Т 

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку системы суточного монитарирования артериального давления для МУЗ «ЦГБ имени М.В.Гольца» г. Фрязино субъектами малого предпринимательства.
г. Фрязино







__________________ 20___г


Муниципальное учреждение здравоохранения «ЦГБ им. М.В. Гольца»,  в лице Главного врача Пермякова Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _________________________________________, в лице ______________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны,  в соответствии  с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик берет на себя обязательства по поставке системы суточного монитарирования артериального давления для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г. Фрязино, именуемого в дальнейшем Товар, в ассортименте и по ценам, согласно спецификации на поставку (Приложение №1) на условиях, определённых Техническим заданием.

1.2. Общая стоимость контракта составляет_____________ (_____________________________________________) рублей из средств РФПМ обязательного медицинского страхования. Настоящий Контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  №                       от __________________.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставки товара для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обеспечивает оплату товара, в соответствии с пунктом 7 настоящего Контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

г) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. Поставщик:

а) обязуется поставить товар для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» надлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента подписания Контракта;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) обязуется передать Заказчику одновременно с передачей товара принадлежности товара, а также относящиеся к ним документы (сертификаты, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т.д.);

г) получать консультации у Заказчика по вопросам  выполнения спецификации на поставку.

д) произвести за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой продукции по адресу, указанному в техническом задании.

е) Произвести пуско-наладку оборудованияи, техническое испытание на соответствие его работы ТУ и паспортным данным.

3. Страна происхождения, стандарты.

3.1. Товары, поставляемые в рамках данного Контракта, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

4. Технический контроль и испытания.

4.1. Заказчик или его представители имеют право провести технический контроль поставляемого товара.

4.2. Если товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не отвечает требованиям технических условий, Заказчик может отказаться от него, а Поставщик должен заменить забракованный товар либо внести необходимые изменения в соответствии с требованиями технических условий без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.3. Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае необходимости, на отказ от товара после его доставки, что ни в коем случае не ограничивается и не отменяется тем фактором, что товар ранее прошел технический контроль, испытания или был проверен Заказчиком или его представителями до момента их отгрузки.

4.4. Ни один подпункт настоящего пункта не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному Контракту.

                                                          5. Упаковка, тара.

5.1. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать установленным требованиям, стандартам и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки.

6. Гарантия.

6.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках Контракта, является качественным и соответствует техническим требованиям Контракта, т.е. подтвержден сертификатом качества, выдаваемого Поставщику Производителем Товара.

6.2. Поставщик далее гарантирует, что товар, поставляемый по Контракту, не будет иметь дефектов.

6.3. При выявлении при проведении нагрузочных испытаний фактов отступления  от условий технического задания Поставщик должен в течение 3 дней (по возможности как можно скорее) устранить недостатки или произвести замену товара или его части без расходов со стороны Заказчика.

6.4. Гарантийный срок на товар составляет        месяцев со дня пуска в эксплуатацию.

7. Условия и порядок расчета.

7.1. Порядок оплаты: безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета, счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка платежа до 30 дней.

8. Цены.

8.1. Цены, устанавливаемые Поставщиком в Контракте за поставляемый товар, в течение всего периода действия Контракта не должны отличаться от цен, указанных Поставщиком в его конкурсной заявке. Цены указаны с учетом всех налогов и сборов.

9. Неустойки.

9.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

10. Расторжение Контракта в силу невыполнения его условий.

    10.1. Досрочное расторжение Контракта между Заказчиком и Поставщиком возможно исключительно по соглашению сторон или по решению суда.

11. Форс-мажорные обстоятельства.

11.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Контракту обязательств, если задержки с выполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

11.2. Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не вызванное его просчетом, небрежностью, или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, моратории, эмбарго на поставку товаров, а также изменения действующего законодательства).

11.3. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

12. Разрешение споров.

12.1. Заказчик и Поставщик должны стараться разрешить все вопросы, возникающие при выполнении данного Контракта путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

13. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

13.1. Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

14. Оформление.

14.1. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта, подписываются сторонами.

14.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Поставщика, Заказчика, Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

15. Срок действия настоящего Контракта.

15.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с _________________ по _________________________ включительно, а в отношении финансовых расчетов до полного исполнения сторонами обязательств по Контракту.

                              Адреса и банковские реквизиты Сторон:

